持续性血液净化系统(CRRT)招标要求

.1  治疗模式：

1.1.1  连续性血液净化治疗：

1.1.1.1  缓慢连续超滤（SCUF）。

1.1.1.2  连续静脉血液透析（CVVHD）。

1.1.1.3  连续静脉血液滤过（CVVH）。

1.1.1.4  连续静脉高通量透析（CVVHFD）。

1.1.2  血浆治疗：

1.1.2.1  血浆置换（PEX）。

1.1.2.2  血浆吸附（PAP）。

1.1.3  间断性血液净化治疗：血液透析（HD）、血液滤过（HF）、高通量透析（HFD）。

1.2  技术要求：

1.2.1  具有人机对话的液晶显示屏。

1.2.2  操作简便，连接管路、自检、预冲时间短。

1.2.3  自动预冲管路和滤器。

1.2.4  管路和滤器自动排气。

1.2.5  自动调节动脉壶、静脉壶、超滤壶液面。

1.2.6  静脉压报警范围自动跟踪设定。

1.2.7  预告换袋时间。

1.2.8  自动判断、提示和报警滤器的血凝情况。

1.2.9  有报警代码和文字显示。

1.2.10  重量，温度，动脉压，静脉压数字显示。

1.2.11  滤出压，滤器前压力，液体输注压力数字显示。

1.2.12  跨膜压（TMP），滤器下降压数字显示。

1.2.13  具有中文软件界面。

1.2.14  单称称重系统。

1.2.15  滤器开放，可根据治疗所需选择或在凝血时方便更换。

1.3  参数要求：

1.3.1  血液参数：

1.3.1.1  血流量范围： 0～500ml/min。

1.3.1.2  动脉压范围：-400～+650mmHg。

1.3.1.3  静脉压范围：-400～+650mmHg。

1.3.1.4  滤器前血压范围：-400～+650mmHg。

1.3.1.5  滤器下降压范围：100～350mmHg。

1.3.2  液体参数：

1.3.2.1  置换液流量：最小为0～15000ml/h。

1.3.2.2  透析液流量：0～400ml/min。

1.3.2.3  净超滤率：0～2000ml/h。

1.3.2.4  液体平衡精确度：±30g（在置换液流量2000ml/h、超滤率500ml/h、CVVH连续治疗8h情况下）。

1.3.2.5  温度范围：20～40℃。

1.3.2.6  平衡系统稳重范围：:0～27kg。

1.3.3  血浆参数：

1.3.3.1  可置换血浆量：最小为100～12000ml/cyc。

1.3.3.2  血浆泵流速：0～60ml/min。